- 控制面板介绍

| SV | SV键： |
| --- | --- |
|  | 在液晶显示PV页面时，按SV键就进入设置值页面，就显示 |
|  | 该段工序的各项设置值。 |

| PV | PV键： |
| --- | --- |
|  | 不管液晶显示什么页面，按PV键后液晶返回主页面（实测值 |
|  | 页面）。 |

| MENU | MENU键： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 在液晶显示PV页面时，按它就显示菜单页面。 |  |
| ＞ | ＞键： |  |
|  | 移位键： |  |
| ︿ | ↑键： |  |
|  | 增加键，或蜂鸣器报警时按它可消除声音。 |  |

| ﹀ | ↓键： |
| --- | --- |
|  | 减少键，或改变运行状态。 |

| SET OK | SET/OK键： |
| --- | --- |
|  | 选择要修改的项目，重新设置后予以确认。 |

| COOL | COOL键： |
| --- | --- |
|  | 制冷操作键 |

| START STOP | START/STOP : |
| --- | --- |
|  | 暂停/启动键： |
|  | 设备开机通电后，设定电机的暂停或启动。 |

| ALARM |  |
| --- | --- |
|  | 超报温报警黄色信号灯： |
|  | 当仪器腔体内温度发生异常时，该信号灯闪烁。 |

| HEATING |  |
| --- | --- |
|  | 加热器工作红色信号灯： |
|  | 当加热器通电时，该信号灯亮。 |

| COLD |  |
| --- | --- |
|  | 压缩机工作绿色信号灯： |
|  | 当压缩机通电工作时，该信号灯亮。 |

- 使用前的准备

- 仪器应放置在地面平整、干燥、无阳光直射的位置。

- 将随机附件积水盘放置于仪器后面中间的底部。*

- 为保证运行过程中的平稳性，仪器必须水平放置。旋转仪器右前脚可调节底脚，使仪器平稳着地。

- 为保证仪器具有充分的散热空间和恒温效果，仪器距离墙、物必须保持至少20公分的距离。

- 电源连接：配置容量不少于产品技术参数中对应的输入功率，交流电压为220V-240V/50-60HZ的供电系统和专用电源插座。

- 检查并确认当地电压符合要求，允许10%的电压偏差。

（带*号标记的仅适合配置制冷系统的恒温培养振荡器（SPH-200B/200F/200D）

注意！只有连接于有接地的电源插座，我们不接受所有由于不正确电压所造成的损害。

1. 开机

按右侧电源开关开机通电，单片机进入自检程序，液晶显示Inspecting…，程序检查蜂鸣器和发光二极管：所有LED发光二极管亮三次，蜂鸣器鸣叫一声。

2. 主页面  (PV页面)

液晶显示现在实测温度、环境温度、实测转速、多步循环与往复运行在第几步上、振荡累计时间、实测湿度（若有测湿度功能）。

℃1 037.0 25.0℃ RPM1 000 N：0 T1 000h 00min S

3. 设置页面（SV页面）

表示现在显示的是设置值。设置温度、转速、定时、多步程序等。

℃1 037.0 SV PPM1 200 T1 000h 00min HRC1 00 %

3.1  ℃# 设置温度

SET/OK →℃1 37.0→∧或∨键可修改温度→SET/OK确认修改；

3.2  PRM# 设置转速

SET/OK →>键→PPM1 200→∧或∨键可修改转速→SET/OK确认修改；

3.3  T#  设置定时

SET/OK →>键→>键→T1 000h 00min→∧或∨键可修改小时数→再按>键→T1 000h00min→∧或∨键可修改分钟数→SET/OK确认修改；

也可将温度、转速、定时全部设置完毕后，按SET/OK设定确认。

3.4  定时时间若为000h00min，无限长时间运行，需要人工关机。

- 多步顺序程序

℃2 037.0 SV PPM2 200 T2 000h 00min HRC2 00 %

在设置值SV页面：不断按>键…. >键，可依次变为1-8工步页面, 按

SV1-SV8的顺序设置各参数，运行时上一步运行完毕后自动转入下一步。哪一步转速设置为0，而温度与定时设置，则保持恒温停止振荡；至定时结束后，再转入下一步执行。若转速设置，定时为0，则该步无限长时间运行，人工停机。

  - 6.  循环或往复运行程序

  - 多步顺序程序设置完毕后，再按>键后进入Circle（循环）页面，液晶显示：

Circle Step ： 0＜- -＞0 Times ：0 Clean up Reset

按SET/OK→step（步）：后面的0＜- -＞0变黑底白字，可修改（范围为1-7）；>键0＜- -＞0 第二个数变黑底白字，可修改（范围为2-8），它至少比第一个数大1(程序自动限制)。可多段之间循环运行，若两数紧邻实际为反复运行。

Times（次）：执行次数。再按>键Times ：后面的0变黑底白字，可改（范围为1-8）.全部执行完毕就跳出循环，继续执行以后的程序。

7. Clean up(清除)  清除所有已经设置好的参数：

再按>键→Clean up→SET/OK。

8. Reset(复位)

再按>键→Reset →SET/OK

1. 在无定时程序中，振荡开始后计时数不断增加，Reset 可消除计时值。

2.在多步程序中，取消已经执行过的程序。

9. 制冷页面：

按COOL键可进入制冷页面

COOL AUTO:ON RUN:OFF Time：03h Delay：3min

10.1 制冷压缩机自动运行 AUTO(自动) : ON

若(设置温度-室温)＞设备温差值，制冷压缩机不启动；若(设置温度-室温)

≤设备温差值，制冷压缩机自动输出启动电压使压缩机启动。RUN后面的OFF变为ON。单片机面板上的绿LED灯（COOL）亮。多步运行时设置温度若不同，应尽量选择自动运行。

设备温差值：为5℃.  第二次开压缩机必须间隔3分钟以上才能启动。

10.2自动化霜

间隔时间 ：  >键→、>键→→ Time：03h，表示每过3小时制冷压缩机停一次，让蒸发器靠室温缓慢化霜。→∧或∨键小时数可在1-24小时内改变。

化霜延时时间：>Delay：3 min表示化霜延时时间为3分钟，→∧或∨键可在1-9分钟内修改，→SET/OK 确认。

在化霜期间，RUN后面的ON变为OFF, 绿LED灯（COOL）熄灭。

在化霜期间，超温不报警。

10.3  手动启动制冷压缩机：

若设备没有安装测量室温的传感器，或(设置温度-室温) 与设备温差值大

小相差不多，室温的波动可造成制冷压缩机频繁启动，使振荡器腔体内温度波动过大，则应关闭自动，改为手动启动：

>键→AUTO:ON→∧或∨→AUTO:OFF→SET/OK 确认，制冷压缩机自动开机被关闭。

若需开启制冷压缩机，则

>键→>键→>键→RUN:OFF→∨键→RUN:ON→SET/OK 确认。

7.菜单MENU

V.OUT Alarm SC In.Set.

7.1 参数含义

V.OUT  ：                        存储转动输出电压

Alarm: ：                        报警范围

SC(Seril  Communication):        串行通讯

In. Set. (Internal  Setting):    内部设置

7. 1  V.OUT  转动输出信号存储

MENU →>键V.OUT→SET/OK 液晶显示：

V.OUT SV1 055 rpm PV1 000 rpm

>键→SV1 055 rpm， 55转/分为程序默认值，按∧或∨键可修改。

>键→SV2 100 rpm，…..，程序依次设置为150，200，250，300，350，400。

出厂时相应转速电压值已存储好。

若测速光电开关损坏或单片机上接光电信号的接插件接触不良，启动6秒后单片机没有收到转速信号，单片机就按当时设置的转速，挑选内部存储的、转速相等或最接近的一个存储电压值输出，此时液晶PV页面右下角显示字母S，因此时无实测转速信号反馈，实际转速会有些波动，用户应尽快修理。

若用户需存储自己所需的转速信号，所需转速按大小顺序挑一个最接近的程序默认值，按↑ 或↓ 修改为所需值，然后启动电动机，待实测转速 PV1与设置SV1相等 时，再按SET/OK键确认，蜂鸣器叫一声，并把此时单片机电压脚输出相应的数字值存储。若PV1≠SV1, 按SET/OK键无效。

7. 5  Alarm 报警范围

MENU →>键→>键Alarm→SET/OK   液晶显示：

Alarm Temprature ：±3 ℃ Speed ：±30 rpm RFS : OFF

7.6  超温报警 Tempratre：

温度的报警范围可选择1-9，在运行中超过限制范围就报警，蜂鸣器发断续音，面板上黄色LED灯亮。若要停止蜂鸣器鸣叫，可在PV页面按增加键，但黄灯维持亮。 温度恢复正常了就停止报警。

在多步运行程序中，每工步的升、降温时期与化霜期间，若有超温也不报警。

7.7  超速报警  Speed ：

转速的超限范围为5-50，在启动或多步运行的转速变换阶段不报警。启动后转速稳定在±5rpm以内1分钟后，若转速超出报警范围并且持续3秒再报警，报警只是蜂鸣器发音。若转速超过内部设置的最高转速并且持续3秒，不但蜂鸣器叫，控制转速的电压降为0（停止振荡）。

RFS（Restore  Factory Settings）:温度校准恢复出厂值.

>键→>键→>键→RFS OFF→SET/OK→ ON，蜂鸣器叫一声，同时把内部设置的参数温度校准参数恢复到出厂时设置的参数。

- 关机

1. 完成上述设定后，按START键，仪器即按刚才设定的程序开始工作。

2．在仪器运行过程中按START键可暂停托盘的旋转。但此时显示屏仍正常显示，但仪器仍处于通电状态。

3．使用完毕后必须将仪器右侧的电源总开关关闭，再拔下电源插头。